## Ensayo 2 - Bomba (mL-rev)
PLANTA PILOTO DE ULTRAFILTRACIÓN FX100 — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENSAYO 2: CALIBRACIÓN CINEMÁTICA Y VOLUMÉTRICA DE LA BOMBA PERISTÁLTICA MBP-2000
Determinación Experimental del Desplazamiento por Revolución (Cilindrada en mL/rev) mediante Probeta de 1000 mL
Instrumento: | Probeta Graduada de 1000 mL |  |  | Manguera: | Silicona Flexible APM (Øint 12 mm, Øext 18 mm)
Fluido de Ensayo: | Agua Desionizada / Limpia a 20 °C |  |  | Cabezal: | MBP-2000 (Rotor 3 rodillos a 120°)
Driver Motor: | Leadshine DM860 (3200 pulsos/rev - 1/16 micropasos) |  |  | Motor: | Paso a Paso NEMA 34 (4.0 N·m)
Operadores: | Owen Cañizares / Antonella Guitián / Enzo |  |  | Ubicación: | Laboratorio de Operaciones Unitarias - UNSa
NOTA OPERATIVA: Ingrese los datos en las celdas amarillas (D y E). Para RPM <= 70 use tiempo de 1.0 min (entra en probeta 1000 mL). Para RPM >= 80 use 0.5 min para evitar desborde.
Corrida # | Consigna Bomba [RPM] | Tiempo Ensayo [min] | Volumen en Probeta [mL] | Caudal Medido Q [mL/min] | Caudal Medido Q [L/min] | Cilindrada [mL/rev] | Caudal Nominal Previo [mL/min] | Desviación vs 13.60 mL/rev [%] | Estado / Linealidad
1 | 20 | 1 | 280 | 280 | 0.28 | 14 | 272 | 294.1% | OK
2 | 30 | 1 | 430 | 430 | 0.43 | 14.3333 | 408 | 539.2% | OK
3 | 40 | 1 | 597 | 597 | 0.597 | 14.925 | 544 | 974.3% | OK
4 | 50 | 1 | 720 | 720 | 0.72 | 14.4 | 680 | 588.2% | OK
5 | 60 | 1 | 820 | 820 | 0.82 | 13.6667 | 816 | 49.02% | OK
6 | 70 | 1 | 915 | 915 | 0.915 | 13.0714 | 952 | -388.7% | OK
7 | 80 | 0.5 | 480 | 960 | 0.96 | 12 | 1088 | -1176% | REVISAR
8 | 90 | 0.5 | 540 | 1080 | 1.08 | 12 | 1224 | -1176% | REVISAR
RESUMEN ESTADÍSTICO Y REGRESIÓN LINEAL (CAUDAL vs RPM)
Cilindrada Media (Promedio Aritmético): |  | 13.5496 | mL/rev
Desviación Estándar Muestral (σ): |  | #NAME? | mL/rev
Coeficiente de Variación (CV%): |  | #NAME? | %
Pendiente de Regresión Q vs RPM (Cilindrada): |  | 11.0762 | mL/rev
Ordenada al Origen de Regresión (b): |  | 116.0595 | mL/min
Coeficiente de Determinación (R²): |  | 0.97619 | -
PARÁMETRO DEFINITIVO PARA EL FIRMWARE / SCADA
Cilindrada Calibrada Bomba (ML_POR_VUELTA): |  |  |  |  | 11.0762
Ubicación en código: config.h -> constexpr float ML_POR_VUELTA ¦ En Web: Modo Desarrollador -> Cilindrada Bomba

## Ensayo 3 - Caudal Alimentacion
PLANTA PILOTO DE ULTRAFILTRACIÓN FX100 — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENSAYO 3: CALIBRACIÓN DEL CAUDALÍMETRO DE ALIMENTACIÓN YF-S401 (BORNE 12 / GPIO 14)
Determinación Experimental de la Constante de Transducción K en [Hz / (L/min)] y Pulsos por Litro mediante Probeta
Sensor: | Efecto Hall YF-S401 (Impulsión / Alimentación) |  |  |  | Pin ESP32: | GPIO 14 (Borne 12 Superior)
Front-End: | Filtro RC analógico (fc ≈ 338 Hz) + Blanking 1500 µs |  |  |  | Probeta: | Graduada de 1000 mL
K Nominal Fabricante: | 98.00 Hz / (L/min) (5880.0 pulsos/L) |  |  |  | K Previo Owen: | 154.62 Hz / (L/min) (9277.2 pulsos/L)
Operadores: | Owen Cañizares / Antonella Guitián / Enzo |  |  |  | Algoritmo: | Período Recíproco con micros() en IRAM
NOTA METROLÓGICA: Ingrese en celdas amarillas (C y E) la Frecuencia promedio leída en el SCADA y el Volumen en probeta. Para RPM >= 80 use 0.5 min para no desbordar 1000 mL.
Corrida # | Consigna Bomba [RPM] | Frecuencia SCADA [Hz] | Tiempo Ensayo [min] | Volumen en Probeta [mL] | Caudal Medido Q [mL/min] | Caudal Medido Q [L/min] | Factor K Puntual [Hz / (L/min)] | Pulsos por Litro [pul/L] | Q Estimado con K=154.62 [mL/min] | Desviación vs K Previo [%] | Calidad / Linealidad
1 | 20 | 60 | 1 | 280 | 280 | 0.28 | 214.2857 | 12857.1429 | 388.0481 | 3859% | DESVIADA
2 | 30 | 100 | 1 | 430 | 430 | 0.43 | 232.5581 | 13953.4884 | 646.7469 | 5041% | DESVIADA
3 | 40 | 130 | 1 | 597 | 597 | 0.597 | 217.7554 | 13065.3266 | 840.7709 | 4083% | DESVIADA
4 | 50 | 150 | 1 | 720 | 720 | 0.72 | 208.3333 | 12500 | 970.1203 | 3474% | DESVIADA
5 | 60 | 160 | 1 | 820 | 820 | 0.82 | 195.122 | 11707.3171 | 1034.795 | 2619% | DESVIADA
6 | 70 | 180 | 1 | 915 | 915 | 0.915 | 196.7213 | 11803.2787 | 1164.1444 | 2723% | DESVIADA
7 | 80 | 190 | 0.5 | 480 | 960 | 0.96 | 197.9167 | 11875 | 1228.819 | 2800% | DESVIADA
8 | 90 | 200 | 0.5 | 540 | 1080 | 1.08 | 185.1852 | 11111.1111 | 1293.4937 | 1977% | DESVIADA
RESUMEN METROLÓGICO Y REGRESIÓN LINEAL (FRECUENCIA vs CAUDAL)
Factor K Promedio (Media Aritmética): |  | 205.9847 | Hz / (L/min)
Desviación Estándar de K (σ): |  | #NAME? | Hz / (L/min)
Coeficiente de Variación de K (CV%): |  | #NAME? | %
Pulsos por Litro Promedio: |  | 12359.0831 | pulsos/Litro
Factor K por Regresión Lineal (Pendiente F vs Q [L/min]): |  | 172.7202 | Hz / (L/min)
Ordenada al Origen de Regresión (Offset): |  | 20.9847 | Hz
Coeficiente de Determinación (R²): |  | 0.98492 | -
PARÁMETROS DEFINITIVOS DE CALIBRACIÓN PARA EL FIRMWARE / SCADA
Factor K Alimentación (K_ALIMENTACION): |  |  |  | 172.7202
Equivalencia en Pulsos por Litro: |  |  |  | 10363.2111
Ubicación en código: config.h -> constexpr float K_ALIMENTACION ¦ En Web: Modo Desarrollador -> Factor K Alimentación